User Manual

杭州美仪自动化有限公司                         www.supmea.com

更多资讯请扫二维码

服务电话： 400-960-9868

杭州美仪自动化有限公司                          U-SUP-ASP2060-CN1

pH玻璃电极

使用说明书

    - 前言

- 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。

- 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。

- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。

    - 注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。

- 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。

- 本手册内容严禁转载、复制。

- 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。

- 本手册的最终解释权归本公司所有。

    - 版本

- U-SUP-ASP2060-CN1 第一版 2025年9月

    - 确认包装内容

打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。

产品包装内容见标准配置清单。

标准配置清单

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH玻璃电极 | 1 |  |
| 2 | 说明书 | 1 |  |
| 3 | 合格证 | 1 |  |

目录

第一章 产品概述	1

1.1 产品简介	1

1.2 测量原理	1

第二章 技术参数	3

第三章 产品结构与尺寸	4

第四章 pH电极常见安装方式	5

第五章 电气连接	6

第六章 电极校准	7

第七章 电极使用与维护	9

第八章 质保及售后服务	11

附录：pH值与mV的对应关系	12

产品概述

产品简介

pH玻璃电极是由玻璃指示电极和银/氯化银参比电极组合在一起的复合电极，作为pH值测量传感器广泛应用于测量水溶液中的pH值。使用场景：自来水、地表水、综合废水等。

测量原理

pH电极是一种用于测量溶液酸碱度（pH值）的传感器，其核心原理基于‌电化学测量‌，通过检测溶液中氢离子（H⁺）的活度来间接反映pH值。

pH电极由‌测量电极（玻璃电极）‌和‌参比电极‌组成，二者通常集成在一个复合电极中。‌测量电极‌：头部为特殊玻璃膜（如锂玻璃），对H⁺具有选择性透过性。当玻璃膜浸入溶液时，膜表面会形成一层水化凝胶层，其中可移动的H⁺与溶液中的H⁺交换，产生电位差。‌参比电极‌：提供稳定的电位基准，通常采用Ag/AgCl参比系统，内部填充氯化钾（KCl）饱和溶液，并通过多孔陶瓷塞与被测溶液隔离，确保电位不受溶液成分影响。

根据能斯特方程，电极的电位（E）与溶液中H⁺活度（a_H⁺）的关系为：

‌E = E₀ + (2.303RT/F) × log(a_H⁺)‌
其中：

E₀为常数

R为气体常数

T为温度（K）

F为法拉第常数

由于pH定义为pH = -log(a_H⁺)，电位差与pH值呈线性关系，通过测量两电极间的电位差，即可换算出溶液的pH值。

技术参数

技术参数

| 测量变量 | pH值 |
| --- | --- |
| 测量范围 | （0~14）pH |
| 准确度 | 0.1pH |
| 零电位pH值 | （7土0.1）pH |
| 温度范围 | （0~90）℃ |
| 温度准确度 | 0.5℃ |
| 温度传感器 | Pt1000 / Pt100 / NTC 2.252K / NTC 10K / NTC 22K / NTC 30K |
| 最大压力 | 0.3MPa |
| 膜阻抗 | ＜350MΩ |
| 参比系统 | Ag/AgClKCl |
| 电解质 | 液态凝胶 |
| 液接界 | 点状砂芯 |
| 电极杆材质 | 玻璃 |

产品结构与尺寸

产品外形尺寸

pH电极常见安装方式

电极常见安装方式

电气连接

电极通过线缆连接控制器，接线图参见使用控制器的产品说明书。电极线缆见下图：

图4 无温补电极线缆

图5 带温补电极线缆

电极接线标识：

- INPUT：测量接口。

- REF：参比接口。

- Temp+/PT+、Temp-/PT-：温度输出。

电极校准

电极与pH计的配套校正及测试：

(1) 将pH电极接线端标识依次连接到工业pH表接线端，确认连接正确。

(2) 将电极放入装有pH6.86或pH7.00的缓冲溶液烧杯中，经搅拌，当读数稳定时调节pH计零点，使其在实验室温度（25℃）下读数为6.86pH或7.00pH（请参见pH仪器使用说明书中的如何调节零点）。

(3)将电极从pH6.86或pH7.00的缓冲溶液中取出，用去离子水清洗电极头部，吸干残留去离子水后再将电极放入装有pH4.01的缓冲溶液浇杯中，经搅拌，待读数稳定时调节pH仪器斜率，使其在实验室温度（25℃）下读数为4.01（请参见pH仪器使用说明书）。

(4)将电极从pH4.01的缓冲溶液中取出，用去离子水清洗电极头部，吸干残留去离子水，然后可装入在线装置对被测溶液进行pH值在线测试。

(5)我司出厂的在线电极具有防水功能，在电极的上端有PG13.5的管道螺纹，如用于管道中测试，可装上三通旋于管道装置中进行在线测试。如用于浸入式测试，则可根据测试深度接一根一头带有PG13.5的管道螺纹的管子浸入水中测试。

电极使用与维护

（1）电极如果在较长一段时间内不使用，应将其用去离子水清洗干净，吸干残留去离子水后放回浸泡帽内存放。

（2）电极经长期使用后，电极的斜率和响应速度可能会有所降低，此时可将电极的敏感球泡部分浸在4%HF中3～5秒或稀HCl溶液中1～2分钟，立即用去离子水清洗之后浸在浸泡液中1～2天使之复新，待电极恢复零点后与工业pH表配套校正即可正常恢复使用。

（3）被测溶液中如含有易污染敏感球泡或堵塞盐桥的物质而使电极钝化，现象是响应速度明显变慢、斜率降低或读数不稳定，如此，则应根据污染物的性质选用适当的溶剂清洗，使之复新。污染物和适当的清洗剂请看下表供参考。

清洗剂参考表

| - 污染物 | - 清洁剂 |
| --- | --- |
| - 无机金属氧化物 | 低于1M稀盐酸 |
| - 有机油脂类物 | 稀洗涤剂（弱碱性） |
| - 树脂高分子物质 | - 稀酒精，丙酮，乙醚 |
| - 蛋白质血球沉淀物 | 酸性酶溶液（如胃蛋白酶等） |
| - 颜料类物质 | 稀释漂白液，过氧化氢 |

质保及售后服务

本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明

在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：

（1）客户使用不当造成产品故障。

（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。

- 附录：pH值与mV的对应关系

25℃时pH值与毫伏值的对应关系

| 电位差计(mV) | 标称pH | 电位差计(mV) | 标称pH |
| --- | --- | --- | --- |
| 414.12 | 0.00 | -414.12 | 14.00 |
| 354.96 | 1.00 | -354.96 | 13.00 |
| 295.80 | 2.00 | -295.80 | 12.00 |
| 236.64 | 3.00 | -236.64 | 11.00 |
| 177.48 | 4.00 | -177.48 | 10.00 |
| 118.32 | 5.00 | -118.32 | 9.00 |
| 59.16 | 6.00 | -59.16 | 8.00 |
| 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |