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[bookmark: _Toc24642]前言
· 本手册是关于产品的各项功能、接线方法、设置方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。
· 在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用本产品，避免由于错误操作造成不必要的损失。
· 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时取阅的地方，以便操作时参照。
[bookmark: _Toc12313][bookmark: _Toc7986][bookmark: _Toc15651]注意
· 本手册内容如因功能升级等有修改时，请以新发布的文档为准。
· 本手册内容我们力求正确无误，如果您发现有误，请与我们联系。
· 本手册内容严禁转载、复制。
· 请根据本产品的防爆特性，遵守国家、地区法律法规要求使用本产品。
· 本手册的最终解释权归本公司所有。
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打开包装箱后，开始操作之前请先确认包装内容。如发现型号和数量有误或者外观上有物理损坏时，请与本公司联系。
产品包装内容见标准配置清单。
标准配置清单
	序号
	物品名称
	数量
	备注

	1
	pH玻璃电极
	1
	

	2
	说明书
	1
	

	3
	合格证
	1
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[bookmark: _Toc4382][bookmark: _Toc7188_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1644]产品概述
[bookmark: _Toc2527]产品简介
pH玻璃电极是由玻璃指示电极和银/氯化银参比电极组合在一起的复合电极，作为pH值测量传感器广泛应用于测量水溶液中的pH值。使用场景：自来水、地表水、综合废水等。
[bookmark: _Toc3]测量原理
[bookmark: OLE_LINK2]pH电极是一种用于测量溶液酸碱度（pH值）的传感器，其核心原理基于‌电化学测量‌，通过检测溶液中氢离子（H⁺）的活度来间接反映pH值。
pH电极由‌测量电极（玻璃电极）‌和‌参比电极‌组成，二者通常集成在一个复合电极中。‌测量电极‌：头部为特殊玻璃膜（如锂玻璃），对H⁺具有选择性透过性。当玻璃膜浸入溶液时，膜表面会形成一层水化凝胶层，其中可移动的H⁺与溶液中的H⁺交换，产生电位差。‌参比电极‌：提供稳定的电位基准，通常采用Ag/AgCl参比系统，内部填充氯化钾（KCl）饱和溶液，并通过多孔陶瓷塞与被测溶液隔离，确保电位不受溶液成分影响。
根据能斯特方程，电极的电位（E）与溶液中H⁺活度（a_H⁺）的关系为：
‌E = E₀ + (2.303RT/F) × log(a_H⁺)‌
其中：
E₀为常数
R为气体常数
T为温度（K）
F为法拉第常数
由于pH定义为pH = -log(a_H⁺)，电位差与pH值呈线性关系，通过测量两电极间的电位差，即可换算出溶液的pH值。
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[bookmark: _Toc11851]

技术参数
技术参数
	测量变量
	pH值

	测量范围
	（0~14）pH 

	准确度
	0.1pH 

	零电位pH值
	（7土0.1）pH

	温度范围
	（0~90）℃

	[bookmark: OLE_LINK1]温度准确度
	0.5℃

	温度传感器
	Pt1000 / Pt100 / NTC 2.252K / 
NTC 10K / NTC 22K / NTC 30K

	最大压力
	[bookmark: _GoBack]0.3MPa

	膜阻抗
	＜350MΩ

	参比系统
	Ag/AgClKCl

	电解质
	液态凝胶

	液接界
	点状砂芯

	电极杆材质
	玻璃
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[bookmark: _Toc31433]产品结构与尺寸
[image: 更正图片]        [image: 371774FE-9933-4c7d-9BD9-184CBCDB26C0]
产品外形尺寸
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[bookmark: _Toc13055]pH电极常见安装方式
[image: ]
电极常见安装方式
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[bookmark: _Toc1597]电气连接
电极通过线缆连接控制器，接线图参见使用控制器的产品说明书。电极线缆见下图：


图4 无温补电极线缆


图5 带温补电极线缆
电极接线标识：
· INPUT：测量接口。
· REF：参比接口。
· Temp+/PT+、Temp-/PT-：温度输出。
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[bookmark: _Toc14689]电极校准
电极与pH计的配套校正及测试：
[bookmark: OLE_LINK3](1) 将pH电极接线端标识依次连接到工业pH表接线端，确认连接正确。
(2) 将电极放入装有pH6.86或pH7.00的缓冲溶液烧杯中，经搅拌，当读数稳定时调节pH计零点，使其在实验室温度（25℃）下读数为6.86pH或7.00pH（请参见pH仪器使用说明书中的如何调节零点）。
(3)将电极从pH6.86或pH7.00的缓冲溶液中取出，用去离子水清洗电极头部，吸干残留去离子水后再将电极放入装有pH4.01的缓冲溶液浇杯中，经搅拌，待读数稳定时调节pH仪器斜率，使其在实验室温度（25℃）下读数为4.01（请参见pH仪器使用说明书）。
(4)将电极从pH4.01的缓冲溶液中取出，用去离子水清洗电极头部，吸干残留去离子水，然后可装入在线装置对被测溶液进行pH值在线测试。
(5)我司出厂的在线电极具有防水功能，在电极的上端有PG13.5的管道螺纹，如用于管道中测试，可装上三通旋于管道装置中进行在线测试。如用于浸入式测试，则可根据测试深度接一根一头带有PG13.5的管道螺纹的管子浸入水中测试。
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[bookmark: _Toc5405]电极使用与维护
（1）电极如果在较长一段时间内不使用，应将其用去离子水清洗干净，吸干残留去离子水后放回浸泡帽内存放。
（2）电极经长期使用后，电极的斜率和响应速度可能会有所降低，此时可将电极的敏感球泡部分浸在4%HF中3～5秒或稀HCl溶液中1～2分钟，立即用去离子水清洗之后浸在浸泡液中1～2天使之复新，待电极恢复零点后与工业pH表配套校正即可正常恢复使用。
（3）被测溶液中如含有易污染敏感球泡或堵塞盐桥的物质而使电极钝化，现象是响应速度明显变慢、斜率降低或读数不稳定，如此，则应根据污染物的性质选用适当的溶剂清洗，使之复新。污染物和适当的清洗剂请看下表供参考。






清洗剂参考表
	[bookmark: _Toc3739][bookmark: _Toc16796]污染物
	[bookmark: _Toc23423][bookmark: _Toc8527]清洁剂

	[bookmark: _Toc9565][bookmark: _Toc27244]无机金属氧化物
	低于1M稀盐酸

	[bookmark: _Toc26414][bookmark: _Toc14279]有机油脂类物
	稀洗涤剂（弱碱性）

	[bookmark: _Toc4225][bookmark: _Toc20860]树脂高分子物质
	[bookmark: _Toc30309][bookmark: _Toc30274]稀酒精，丙酮，乙醚

	[bookmark: _Toc7474][bookmark: _Toc17425]蛋白质血球沉淀物
	酸性酶溶液（如胃蛋白酶等）

	[bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc25937]颜料类物质
	稀释漂白液，过氧化氢
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[bookmark: _Toc17810]质保及售后服务
本公司向客户承诺，质保期内如有产品质量问题，本公司对有质量问题的产品实行无条件三包服务，即免费修理、更换或退货。所有非定制产品一律保证7天内可退换（不包括使用损坏的产品），定制类产品以合同约定的质保为准。

免责声明
在质保期内，下列原因导致产品故障不属于三包服务范围：
（1）客户使用不当造成产品故障。
（2）客户对产品自行拆解、修理和改装造成产品故障。
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[bookmark: _Toc18233][bookmark: _Toc28770]附录：pH值与mV的对应关系
25℃时pH值与毫伏值的对应关系
	电位差计(mV)
	标称pH
	电位差计(mV)
	标称pH

	414.12
	0.00
	-414.12
	14.00

	354.96
	1.00
	-354.96
	13.00

	295.80
	2.00
	-295.80
	12.00

	236.64
	3.00
	-236.64
	11.00

	177.48
	4.00
	-177.48
	10.00

	118.32
	5.00
	-118.32
	9.00

	59.16
	6.00
	-59.16
	8.00

	0.00
	7.00
	0.00
	7.00
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15°

侧壁安装①接口一定要成15度的斜角，否则会影响电极的正常测试及使.用。造成的后果我公司概不负责。⑤沉入式安装③管道安装②顶部法兰式安装

15°

侧壁安装①③管道安装②顶部法兰式安装⑥流通式安装⑥流通式安装顶部式安装④③管道安装②顶部法兰式安装

15°

侧壁安装①顶部式安装④⑤沉入式安装接口一定要成15度的斜角，否则会影响电极的正常测试及使.用。造成的后果我公司概不负责。接口一定要成15度的斜角，否则会影响电极的正常测试及使.用。造成的后果我公司概不负责。接口一定要成15度的斜角，否则会影响电极的正常测试及使.用。造成的后果我公司概不负责。顶部式安装④⑤沉入式安装⑥流通式安装
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